# 附件2：固定污染源在线设施日常维护要求及服务规范

表A1 采样系统服务内容及规范

| 服务对象 | 服务内容 | 服务规范 | 服务频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水污染源采样系统 | ⑴检查采样探头 | 安装位置符合要求、牢固，探头清洁。 | 每7天至少检查1次 |
|  | ⑵检查采样管路和阀件 | 无腐蚀、破损、堵塞现象。 | 每7天至少检查1次 |
|  | ⑶检查反冲洗管路 | 反冲洗气源或水源洁净无干扰测量的物质且供应正常，无稀释或吸附采集样品的现象。 | 每7天至少检查1次 |
|  | ⑷检查采样泵 | 运行正常，无漏气、漏液现象。 | 每7天至少检查1次 |
|  | ⑸检查水质自动采样器运行状态 | 运行正常，无漏液、腐蚀现象，过滤器清洁，且无过度处理现象，采水压力正常；采样桶和留样系统正常工作，留样保存温度正常。 | 每7天至少检查1次 |
|  | ⑹检查采样点与分析仪器连接情况 | 连接正常，进水阀、排水阀等均可正常打开，无给排水管路外的其他旁路。 | 每7天至少检查1次 |
| 烟气采样系统 | ⑴检查样气流量 | 样气流量需在仪器设备说明书中要求的流量范围内。 | 每7天至少检查1次 |
|  | ⑵检查采样泵 | 采样泵正常工作（无异响、异味等）。 | 每7天至少检查1次 |
|  | ⑶检查采样探头及滤芯 | 加热采样探头内部及滤芯无沾污和堵塞现象，过滤器加热温度符合仪器说明书要求。 | 每7天至少检查1次 |
|  | ⑷检查采样管 | 使用伴热管线进行采样，测量SO2的伴热温度不低于120℃，测量HCL、HF等的伴热温度不低于180℃；采样管线不允许存在松脱或存在凹凸位等现象。 | 每7天至少检查1次 |
|  | ⑸检查反吹系统 | 反吹压缩空气压力在0.4-0.6MPa内；检查压缩空气管线不允许存在松脱、漏气等现象；定期清理气水分离器内的水和杂质。 | 每7天至少检查一次 |
|  | ⑹检查稀释单元 | 采用稀释抽取法测量的，稀释单元工作正常，稀释比恒定，其数值与申报登记一致，达到净化要求。 | 每7天至少检查1次 |
|  | ⑺检查冷凝器 | 冷凝器温度不大于5℃；冷凝器冷凝水能正常排出。 | 每7天至少检查1次 |

表A2 水质自动监测仪服务内容及规范

| 服务对象 | 服务内容 | 服务规范 | 服务频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水质自动监测仪 | 日常运维 |  |  |
|  | ⑴检查仪器的系统时间 | 与北京时间同步，必要时进行校准。 | 每7天至少检查1次 |
|  | ⑵检查历史数据（曲线、数值等） | 检查历史数据和曲线，异常数据需记录在日常运维表单中并说明原因。 | 每7天至少检查1次 |
|  | ⑶检查仪器参数设置（测量间隔、校正间隔、校正因子和修正系数等） | 参数设置符合规定并与申报登记一致。 | 每7天至少检查1次 |
|  | ⑷检查水样采集单元 | 取样管路位置无异动，管路应畅通；进水阀、排水阀等均可正常打开。 | 每7天至少检查1次 |
|  | ⑸检查标准溶液和试剂 | 标准溶液和试剂余量能保证运行一周以上，且在申报登记的使用有效期内。 | 每7天至少检查1次 |
|  | ⑹检查废液 | 废液桶无渗漏，剩余容量能保证运行一周以上。 | 每7天至少检查1次 |
|  | ⑺检查内部试管、定量管 | 保证试管、定量管干净，必要时进行清洗。 | 每7天至少检查1次 |
|  | ⑻检查蠕动泵管、蠕动泵运行是否正常 | 泵管正常，润滑油不足时及时添加；蠕动泵运转正常。 | 每7天至少检查1次 |
|  | ⑼检查消解单元功能；检查消解过程中消解池的消解温度、消解时间等各项 | 消解单元应能实现快速加热，并保持恒温消解控制；消解温度符合产品说明书要求，或在申报登记的范围；采用密闭消解方式测量CODcr的消解时间不小于15min。 | 每月至少检查1次 |
|  | ⑽检查操作单元，仪器运行情况 | 仪器无故障显示或报警信号；仪器启动后，能够正常运转，添加试剂和水样，并排出废液；内部样品管路和试剂管路内液体正常流动；仪器内部连接线路无松动脱落现象，连接管路无渗液、滴漏现象。 | 每月至少检查1次 |
|  | ⑾检查测量单元(分光光度法/电极法) | 采用分光光度法测量的，比色池表面无遮挡光路的污物；采用电极法测量的，电极表面无污物，且能够自动清洗电极。检查电极填充液和膜片，必要时进行添加和更换，对电极探头进行清洗，必要时进行更换。 | 每月至少检查1次 |
|  | ⑿检查水样导管、排水导管（排液管和排液软管）、取排样泵/注射活塞、阀件和密封圈 | 管路通畅，取排样泵/注射活塞、阀件和密封圈密封性正常，必要时进行更换。 | 每3个月至少检查1次 |
|  | ⒀采用相关系数法测量的自动监测仪检查转换系数与曲线 | 转换系数与曲线适用于现场仪器，必要时进行校准，并与申报登记一致。 | 每月至少检查1次 |
|  | ⒁超声波流量计 | 液位测量应准确。被测量介质表面无泡沫、杂物。测量液位后按照申报登记的参数折算为流量，该流量与仪器显示流量的差值不超过仪器说明书流量精度的要求。 | 每月至少检查1次 |
|  | ⒂pH自动监测仪 | ⒂用酸液清洗一次电极，pH电极无钝化，必要时进行更换。 | 每月至少检查1次 |
|  | 校准校验 |  |  |
|  | ⑴对自动监测仪实际水样比对试验和质控样试验，进行一次现场校验 | 进行一次实际水样比对试验和质控样试验，现场校验，可自动校准或手工校准。 实际水样比对试验结果应满足规定的性能指标要求，质控样测定应在规定的误差范围内，具体详见文件《污染源自动监测设备比对监测技术规定》（中国环境监测总站2010年8月）和重金属自动监测仪相关的技术要求、检测方法及规范。 | 每30日内至少进行1次 |
|  | ⑵对自动监测仪进行重复性试验、零点漂移和量程漂移试验。 | 进行一次重复性试验、零点漂移和量程漂移试验，试验结果满足规定的性能指标要求；具体操作和要求详见相关文件：HJ/T 355《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范》和重金属自动监测仪相关的技术要求、检测方法及规范。 | 每90日内至少进行1次 |
|  | ⑶检定 | 校准合格并在有效期内。 | 每年一次 |

表A3 数据采集传输仪服务内容及规范

| 服务对象 | 服务内容 | 服务规范 | 服务频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据采集传输仪 | 日常运维 |  |  |
|  | ⑴检查设备运行状态 | 设备运行状态，有备用电源的需要断开供电电源测试数据采集仪备用电池能否正常工作。 | 每7天至少检查一次 |
|  | ⑵检查仪器的系统时间 | 与北京时间同步，必要时进行校准。 | 每7天至少检查1次 |
|  | ⑶检查自动监测仪、数据采集传输仪和监控平台的数据一致性 | 检查自动监测仪与数据采集仪的数据是否一致，需要单位换算的要检查单位换算系数设置是否正确；现场检查数据采集仪与监控平台的数据是否一致；数据偏差应低于1%。 | 每7天至少检查1次 |
|  | ⑷检查仪器参数设置 | 检查数据采集仪的参数设置是否符合规范并与申报登记一致。 | 每7天至少检查1次 |
|  | ⑸检查报表及曲线 | 数据采集传输仪的数据报表、曲线能正常生成，数据标识正常。 | 每7天至少检查1次 |
|  | ⑹检查反控功能 | 反控功能能正常使用，下端仪器能按反控指令动作。 | 每月至少检查一次 |
|  | ⑺检查防病毒功能（数据采集传输仪为工控机时） | 安装杀毒软件，每月扫描漏洞并升级病毒库。 | 每月至少检查一次 |

表A4 站房及辅助设施服务内容及规范

| 服务对象 | 服务内容 | 服务规范 | 服务频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 站房及辅助设施 | ⑴检查门禁系统、窗户 | 门禁系统正常，窗户锁紧密封。 | 每7天至少检查1次 |
|  | ⑵检查站房内供电、漏电保护开关、交流稳压器、不间断电源、照明 | 站房供电正常，漏电开关正常，交流稳压器电压稳定，不间断电源正常开启，照明正常。 | 每7天至少检查1次 |
|  | ⑶监测站房温度、湿度 | 空调和排气扇运行正常，温度、湿度正常。 | 每7天至少检查1次 |
|  | ⑷检查自来水给排水装置 | 自来水供应正常、排水管道正常。 | 每7天至少检查1次 |
|  | ⑸检查压缩气源、气水分离器 | 压缩空气压力应在0.4-0.6Mpa内，气水分离器排水正常。 | 每7天至少检查1次 |
|  | ⑹检查站房卫生 | 站房洁净。 | 每7天至少检查1次 |
|  | ⑺检查站房铭牌、设备及管路标识、运营制度张贴情况 | 无损坏，必要时进行更换。 | 每月至少检查1次 |
|  | ⑻检查灭火装置 | 灭火装置齐备且在有效期内。 | 每月至少检查1次 |
|  | ⑼检查避雷防雷系统 | 避雷防雷地线的地阻值符合要求。 | 每年至少检查1次 |

表A5网络传输设备服务内容及规范

| 服务对象 | 服务内容 | 服务规范 | 服务频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 网络设备 | ⑴检查设备运行状态 | 网络连接情况（响应时间、网络利用率、负荷情况等）。 | 每周至少检查一次 |
|  | ⑵检查参数设置 | 参数设置符合相关要求。 | 每月至少检查1次 |

表A6 监控平台巡检服务内容及规范

| 服务对象 | 服务内容 | 服务规范 | 服务频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 污染源自动 监控平台 | ⑴录入与修改站点基础资料 | 确保站点基础资料的准确性，完整性与及时性，完成新建站点或原有站点信息更新工作；定期抽查监控平台站点资料与现场实际情况的的一致性。 | 及时更新 |
|  | ⑵检查系统运行状况 | 检查监控平台上服务站点运行情况。 | 每天上下午至少巡检1次 |
|  | ⑶检查数据传输率/数据传输有效率 | 每天巡查数据传输率/数据传输有效率，出现异常数据情况按下述4、5点执行。 | 每天1次 |
|  | ⑷历史异常数据审查 | 检查站点7天内的历史数据（分钟数据、小时数据和日数据）情况，记录异常数据与超标数据。由于网络故障、系统延迟等造成数据未及时上报的需在10 天内进行数据补足，并报环保主管部门。 | #### / |
|  | ⑸对异常数据、超标数据进行汇总报告 | 运营服务单位协助排污单位向环保主管部门提交异常说明报告。 | / |
|  | ⑹每月异常数据汇总 | 每月10日前对上一月的数据传输及有关异常情况汇总，上报环保主管部门及排污单位。 | 每月1次 |
|  | ⑺汇总季度有效性审核结果 | 每季度汇总站点比对监测结果、数据一致性审核情况 | 每季度1次 |
|  | ⑻站点停运设置 | 排污单位因自身需要或其他因素需要停产，应在停运后24小时内提出停运设置申请，停运报告需要在下个月5日前提交；若提前恢复生产的，应在恢复生产前提出终止停运设置申请。停电检修，也需提前向当地环保部门备案做好停运报备。 | / |
|  | ⑼巡检视频状况 | 服务站点视频传输正常，视频功能能正常使用。 | 每天至少巡检1次 |